| Α/Α | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ο αναλυτής να είναι η άμεση χημειοφωταύγεια. | ΝΑΙ |  |
| 2 | 2. Ο αναλυτής να είναι random access και να διαθέτει λειτουργία επείγουσας ανάλυσης (STAT). | ΝΑΙ |  |
| 3 | 3. Η ταχύτητα του αναλυτή να είναι τουλάχιστον 180 εξετάσεις την ώρα. | ΝΑΙ |  |
| 4 | 4. Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη φόρτωση τουλάχιστον 70 δειγμάτων. | ΝΑΙ |  |
| 5 | 5. Να έχει δυνατότητα υποδοχής 20 διαφορετικών αντιδραστηρίων. | ΝΑΙ |  |
| 6 | 6. Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων, αντιδραστηρίων και αναλωσίμων. | ΝΑΙ |  |
| 7 | 7. Να διαθέτει ενσωματωμένο σύστημα ψύξης για τα αντιδραστήρια. | ΝΑΙ |  |
| 8 | 8. Να έχει σύστημα αναγνώρισης BARCODE για τα δείγματα και ειδικό σύστημα αναγνώρισης αντιδραστηρίων με RFID code που περιέχει το σύνολο των πληροφοριών για τα αντιδραστήρια και τις παραμέτρους των εξετάσεων, συγκεκριμένα παρτίδα αντιδραστηρίων (lot), πρότυπη καμπύλη (master curve), εύρος τιμών αναφοράς (reference range), εύρος τιμώ εξέτασης (assay range), αριθμός των tests, ημερομηνία λήξης αντιδραστηρίων, τιμές βαθμονομητών και σταθερότητα καμπύλης. | ΝΑΙ |  |
| 9 | 9. Το σύστημα δειγματοληψίας να έχει ειδική επικάλυψη από TEFLON για την αποφυγή επιμολύνσεων (CARRY OVER) και να μη χρησιμοποιεί ρύγχη μιας χρήσης. | ΝΑΙ |  |
| 10 | 10. Το σύστημα να πραγματοποιεί τις αντιδράσεις σε μεμονωμένες κυβέτες (single reaction cups) και όχι σε ομάδες. | ΝΑΙ |  |
| 11 | 11. Να διαθέτει σύστημα αναγνώρισης πήγματος, ανιχνευτή στάθμης υγρών και απομεινάντων αναλωσίμων. | ΝΑΙ |  |
| 12 | 12. Να έχει λειτουργία αυτόματης ή προαιρετικής αραίωσης για τα δείγματα υψηλού τίτλου. | ΝΑΙ |  |
| 13 | 13. Να διαθέτει ειδικό πλύσιμο σε τέσσερις ανεξάρτητους θαλάμους, έτσι ώστε να μειώνεται η μη ειδική δέσμευση στην αντίδραση και να αυξάνεται η ευαισθησία. | ΝΑΙ |  |
| 14 | 14. Να διαθέτει αυτόματη αμφίδρομη ρύθμιση της θερμοκρασίας στο θάλαμο των αντιδράσεων, ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία στο εσωτερικό σταθερή και να μην επηρεάζεται από το περιβάλλον, ενισχύοντας την ακρίβεια των μετρήσεων. | ΝΑΙ |  |
| 15 | 15. Να διαθέτει ευρύ πάνελ εξετάσεων, τουλάχιστον 230 διαφορετικές ανοσολογικές εξετάσεις. Να αναφερθούν οι διαθέσιμες εξετάσεις του αναλυτή, εκτός των ζητούμενων. | ΝΑΙ |  |
| 16 | 16. Η καμπύλη βαθμονόμησης να είναι δύο σημείων για τη προσαρμογή της εργοστασιακής καμπύλης και να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σταθερότητα. | ΝΑΙ |  |
| 17 | 17. Δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα LIS του εργαστηρίου. Η δαπάνη σύνδεσης θα βαρύνει τον μειοδότη. | ΝΑΙ |  |
| 18 | 18. Να συνοδεύεται από Η/Υ και εκτυπωτή υψηλής ανάλυσης. | ΝΑΙ |  |
| 19 | 19. Ο αναλυτής να συνοδεύεται από σύστημα UPS. | ΝΑΙ |  |
| 20 | 20. Ο αναλυτής να είναι επιτραπέζιος κα οι διαστάσεις του αναλυτή να είναι όσο το δυνατόν πιο μικρές. | ΝΑΙ |  |
| 21 | 21. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει εξουσιοδότηση από τον κατασκευαστή, για τον εν λόγω διαγωνισμό, τόσο για την προμήθεια όσο και για την εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και υπεύθυνη κάλυψή του. | ΝΑΙ |  |
| 22 | 22. Οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες, δηλ. των 100 ή των 50 tests. Για εξετάσεις με μικρό αριθμό ετησίως, επιθυμητό θα ήταν να προσφερθούν οι συσκευασίες των 50 tests. | ΝΑΙ |  |
| 23 | 23. Να προσφερθεί και δεύτερος εφεδρικός αναλυτής, όμοιος με τον κύριο αναλυτή, ο οποίος να δέχεται ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα, να προσφέρεται με σύστημα σταθεροποίησης τάσης (UPS), με εφεδρικό εκτυπωτή ο οποίος θα λειτουργεί παράλληλα με τον κύριο αναλυτή και με τα ίδια αντιδραστήρια, για εξετάσεις επείγοντος χαρακτήρα σε 24ωρη βάση. Να είναι εύχρηστος και μικρών διαστάσεων για καλύτερη διαχείριση του χώρου του εργαστηρίου. | ΝΑΙ |  |
| 24 | 24. Να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης αποτελεσμάτων ανά ασθενή και συγκεντρωτικά με εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας. Ο εκτυπωτής να προσφερθεί από τον ανάδοχο με πρόγραμμα διαχείρισης στα ελληνικά, κάλυψη αναλωσίμων του εκτυπωτή (τόνερ, τύμπανο), κατά την διάρκεια της σύμβασης και αντικατάστασής του αζημίως για το Νοσοκομείο σε περίπτωση βλάβης εντός 48 ωρών. | ΝΑΙ |  |
| 25 | 25. Να έχει τη δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. | ΝΑΙ |  |
| 26 | 26. Να διαθέτει πλήρες τμήμα Service. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, με επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που θα θεωρηθούν αναγκαία για την καλή λειτουργία του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |
| 27 | 27. Ο Ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να εκπαιδεύσει τους χειριστές του οργάνου δωρεάν, στο χώρο του εργαστηρίου. | ΝΑΙ |  |
| 28 | 28. Να παρέχει τη δυνατότητα εντοπισμού βλαβών και επιπλέον να διαθέτει δυνατότητα παροχής βοήθειας από απόσταση. | ΝΑΙ |  |
| 29 | 29. Σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή, ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη το γρηγορότερο δυνατό. | ΝΑΙ |  |
| 30 | 30. Ο προμηθευτής να προσφέρει όλες τις εξετάσεις που αναφέρονται στον πίνακα εξετάσεων και να αναφέρει επιπλέον εξετάσεις που μπορούν να εκτελεσθούν στον συγκεκριμένο αναλυτή προς μελλοντική αξιολόγηση. | ΝΑΙ |  |
| 31 | 31. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης, όπου θα απαντώνται μία προς μία όλες οι ως άνω προδιαγραφές. Θα τεκμηριώνονται με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια ή prospectus του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |
| 32 | 32. Ο αναλυτής να λειτουργεί υπό τάση 220V | ΝΑΙ |  |
| 33 | 33. Να παραχωρηθεί από τον ανάδοχο μία (1) φυγόκεντρος για την ορθή λειτουργία του Εργαστηρίου η οποία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εξετάσεων. Να παρέχεται κάλυψη ανταλλακτικών και επισκευής για την φυγόκεντρο από τον ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |
| - | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ Γερής κατασκευής Δεκαέξι (16) θέσεων, κατ’ ελάχιστο Λειτουργία στροφών/λεπτό: 4.000 | ΝΑΙ |  |